Акт проверки эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата
Приложение 6.5 к Инструкции по организации и проведению ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалами в административных округах, на транспорте, на метрополитене санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

               ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,
тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс,
испытательный центр, Государственный реестр N)

Отдел гигиены источников ионизирующих излучений

АКТ N
проверки эксплуатационных параметров
рентгеновского аппарата

от "___" _________ 200_ г.

1. Объект испытаний: рентгеновский аппарат "______________________________"
(наименование)
зав. N ___________ год выпуска/монтажа ___________/ ______________________,
фирма "_____________________________" страна ______________________________
приемник изображения - ____________________________________________________
2. Заказчик испытаний: ____________________________________________________
3. Место проведения испытаний: ____________________________________________
4. Адрес: _________________________________________________________________
5. Цель: контроль параметров ______________________________________________
6. Средства испытаний:
средства измерения - ______________________________________________________
испытательное оборудование - ______________________________________________
7. Документация, на основании которой проводились испытания:
нормативная - _____________________________________________________________
эксплуатационная - ________________________________________________________
8. Дата проведения испытаний: _____________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  1

--------------------------------
1   Испытываемые  параметры  могут  варьировать  в зависимости от типа
аппаратуры.

1. Контроль общей фильтрации рентгеновского излучателя
-¬ -¬ -¬ -¬ -¬ -¬ -¬-¬-¬
2. L-.L-.L-.L-.L-.L-.L-L-L- Визуальное сличение

Нормируемая толщина общего фильтра эквивалентна, не менее __________ мм А1
(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

---------------------------------------------------------------------------
¦Установленная толщина общего фильтра, ¦Соответствие нормируемому значению¦
¦мм А1                                 ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦                                      ¦                                  ¦
---------------------------------------+-----------------------------------

1.2. Измерение слоя половинного ослабления

Нормируемый   слой   половинного   ослабления,   ________________   мм   А1
(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

---------------------------------------------------------------------------
¦Измеренный слой половинного           ¦Соответствие нормируемому значению¦
¦ослабления, мм А1                     ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦                                      ¦                                  ¦
---------------------------------------+-----------------------------------

2. Контроль анодного напряжения - ______

Нормируемое  отклонение от установленного   значения   анодного напряжения,
+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------
¦Длительность      ¦Измеренное      ¦Относительное      ¦Соответствие     ¦
¦экспозиции, с     ¦значение, кВ    ¦отклонение, %      ¦нормируемому     ¦
¦                  ¦                ¦                   ¦значению         ¦
+------------------+----------------+-------------------+-----------------+
¦                  ¦                ¦                   ¦                 ¦
-------------------+----------------+-------------------+------------------

3. Контроль установок длительности экспозиции

Нормируемое отклонение от установленного значения  длительности экспозиции,
+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------
¦Установленное     ¦Измеренное      ¦Относительное       ¦Соответствие    ¦
¦значение, с       ¦значение, мс    ¦отклонение, %       ¦нормируемому    ¦
¦                  ¦                ¦                    ¦значению        ¦
+------------------+----------------+--------------------+----------------+
¦                  ¦                ¦                    ¦                ¦
+------------------+----------------+--------------------+----------------+
¦                  ¦                ¦                    ¦                ¦
-------------------+----------------+--------------------+-----------------

4. Контроль формы кривой анодного напряжения

Форма кривой анодного напряжения соответствует параметрам
питающего устройства
(ГОСТ Р 50267.7-95, эксплуатационная документация)

5. Контроль повторяемости дозы излучения в режиме снимка

Нормируемая относительная погрешность +/- 10% (ГОСТ 26140-84)

---------------------------------------------------------------------------
¦Доза, мкГр         ¦Рассчитанное значение, %   ¦Соответствие             ¦
¦                   ¦                           ¦нормируемому значению    ¦
+-------------------+---------------------------+-------------------------+
¦Средняя -          ¦                           ¦                         ¦
+-------------------+---------------------------+-------------------------+
¦Минимальная -      ¦                           ¦                         ¦
+-------------------+---------------------------+-------------------------+
¦Максимальная -     ¦                           ¦                         ¦
--------------------+---------------------------+--------------------------

6. Контроль радиационной защиты рентгеновского излучателя
рабочая нагрузка ___________ мА-мин/нед.

Нормируемое значение мощности дозы DH, 100 мкГр/ч (ГОСТ 26140-84)

---------------------------------------------------------------------------
¦Максимальное       ¦Значение мощности дозы,   ¦Соответствие              ¦
¦измеренное         ¦приведенное к рабочей     ¦нормируемому значению     ¦
¦значение           ¦нагрузке Dпр, мкГр/ч      ¦                          ¦
¦мощности дозы      ¦                          ¦                          ¦
¦Dи, мкГр/ч         ¦                          ¦                          ¦
+-------------------+--------------------------+--------------------------+
¦                   ¦                          ¦                          ¦
--------------------+--------------------------+---------------------------

7. Радиационный выход (________ кВ, ________ с)

---------------------------------------------------------------------------
¦Измеренное значение дозы на     ¦Рассчитанное значение                   ¦
¦расстоянии _________ м мкГп     ¦радиационного выхода, мГр-кв. м/(мА-мин)¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦                                ¦                                        ¦
---------------------------------+-----------------------------------------

8. Контроль линейности дозы излучения
от установок длительности экспозиции

Нормируемое  значение  отклонения от  линейности  - 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------
¦Установленное       ¦Измеренное значение     ¦Соответствие нормируемому  ¦
¦значение, с         ¦дозы, мкГр              ¦значению                   ¦
+--------------------+------------------------+---------------------------+
¦                    ¦                        ¦                           ¦
+--------------------+------------------------+---------------------------+
¦                    ¦                        ¦                           ¦
---------------------+------------------------+----------------------------

9. Контроль размеров поля излучения
в плоскости торца тубуса
Нормируемое значение поля излучения диаметром не более 60 мм
(ГОСТ 26140-84, эксплуатационная документация)

---------------------------------------------------------------------------
¦Измеренное значение размеров поля ¦Соответствие нормируемому значению    ¦
¦облучения, мм                     ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦                                  ¦                                      ¦
-----------------------------------+---------------------------------------

10. Контроль (визуальный) уравновешенности
подвижных систем РДА
Самопроизвольное перемещение подвижных
частей отсутствует

11. Контроль минимального расстояния фокус-кожа
Нормируемое значение минимального расстояния фокус-кожа
при анодном напряжении
от _____ кВ и выше - ______ см (СанПиН 2.6.1.1192-03)

---------------------------------------------------------------------------
¦Измеренное значение расстояния     ¦Соответствие нормируемому            ¦
¦фокус-кожа, мм                     ¦значению                             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦                                   ¦соответствует                        ¦
------------------------------------+--------------------------------------

12. Контроль сигнализации включения анодного напряжения
Сигнализация имеется и функционирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  измеренным параметрам рентгеновский аппарат "___", зав. N _____________
соответствует   ГОСТ   26140-84,   ГОСТ Р 50267.0.3-99,  ГОСТ Р 50267.7-95,
СП 2.6.1.758-99, СанПиН 2.6.1.1192-03 и  инструкции  по эксплуатации.

Испытания проводил: _______________________________________________________
(должность)     (подпись)       (Ф.И.О.)
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