Форма протокола поверки расходомера
Приложение 3 к Методическим указаниям РД 50-211-80. 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРА
ПРОТОКОЛ N ___
Расходомер типа ______________, изготовленный ____________________
(отремонтированный) ____________________________, N _____________,
диапазон измерения _____________, класс точности ________________,
принадлежащий ____________________________________________________
поверяется по средству измерений ________________________________,
N ______________
Поверяемое средство ______________________________________________
диапазон измерения _______________, класс точности _______________
Барометрическое давление, Па (мм рт. ст.), __________ (__________)
Избыточное давление поверяемой среды, Па (кгс/кв. см), ___________
(_______________)
Температура окружающей среды ___________________________________ К
Результаты внешнего осмотра ______________________________________
Результаты проверки герметичности ________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ
------------------------------------------------------------------
¦Поверяе- ¦Темпе-¦Номер   ¦Величина ¦Номер   ¦Величина ¦Основная ¦
¦мая точка¦ратура¦измере- ¦расхода  ¦измере- ¦расхода  ¦погреш-  ¦
¦диапазона¦изме- ¦ния по  ¦по образ-¦ния по  ¦по образ-¦ность по-¦
¦измерения¦ряемой¦поверя- ¦цовому   ¦поверя- ¦цовому   ¦веряемого¦
¦         ¦среды,¦емому   ¦средству,¦емому   ¦средству,¦средства,¦
¦         ¦К     ¦средству¦куб. м/с ¦средству¦куб. м/с ¦%        ¦
+---------+------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦    1    ¦   2  ¦    3   ¦    4    ¦    5   ¦    6    ¦    7    ¦
+---------+------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦Нижний   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦предел   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦Середина ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦диапазона¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦Верхний  ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦предел   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
----------+------+--------+---------+--------+---------+----------

G  - G
п    об                                о
ДЕЛЬТА  = -------- x 100; ДЕЛЬТА  = ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА ;
о     G                   о         о.с         о
в.п

_    _
G  - G
п    об              1  n             1  m
ДЕЛЬТА    = |--------| x 100; G  = - SUM G  ; G   = - SUM G   ;
о.с      G               п   n i=1  ni   об   m i=1  обi
в.п

_____________________
о                /  1    n         _  2   100
ДЕЛЬТА  = t      \/ ----- SUM (G   - G )  x ----.
о    альфа    n - 1 i=1   ni    п     G
в.п

Заключение. Наибольшая погрешность

годен к эксплуатации
Расходомер _______________________________________________________
(забракован)                          (указать причину)

Дата _______________ Подпись поверителя __________________________

Примечание. Столбцы 5 и 6 заполняются при наличии у образцового средства прямого и обратного ходов.
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