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ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ПОВЕРКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
А.1. Форма протокола поверки термопреобразователя 1-го разряда

Протокол N поверки термопреобразователя 1-го разряда
------------------------------------------------------------------
¦Номер       ¦Кем     ¦  Год   ¦Длина термоэлек- ¦  Вид поверки  ¦
¦поверяемого ¦пред-   ¦выпуска ¦тродов, мм       ¦  (первичная,  ¦
¦термопреоб- ¦ставлен ¦        +-----------------+ периодическая)¦
¦разователя  ¦        ¦        ¦положи- ¦отрица- ¦               ¦
¦            ¦        ¦        ¦тельного¦тельного¦               ¦
+------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦               ¦
-------------+--------+--------+--------+--------+----------------

Средства поверки:
1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный 1-го разряда, тип ___________ N с W = 1,392...
2. Установка для реализации реперных точек:
- точка затвердевания цинка,
- точка затвердевания алюминия,
- точка затвердевания меди.
3. Образец термоэлектродной платины ОТП N __________, W = 1,392...
Результаты поверки
    1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________
__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ МЕДИ ДО ОТЖИГА
------------------------------------------------------------------
¦   Номер   ¦ТЭДС поверяемого термопреобразователя до отжига, мВ ¦
¦ измерения +----------------------------------------------------+
¦           ¦      1-я площадка       ¦      2-я площадка        ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦1          ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦2          ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦3          ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦4          ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦5          ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦Среднее  1 ¦                         ¦                          ¦
+-----------+-------------------------+--------------------------+
¦                       _                                        ¦
¦                       Е         = ... .                        ¦
¦                        t до отж                                ¦
------------------------------------------------------------------

Е         <= (10575 +/- 30) мкВ.
t до отж
1 Здесь и далее: среднее арифметическое значение ТЭДС термопреобразователя.
Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ МЕДИ ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ
------------------------------------------------------------------
¦  Номер  ¦ТЭДС поверяемого термопреобразователя после отжига, мВ¦
¦измерения+------------------------------------------------------+
¦         ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка         ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦1        ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦2        ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦3        ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦4        ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦5        ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦Среднее  ¦                         ¦                            ¦
+---------+-------------------------+----------------------------+
¦                      _                                         ¦
¦                      Е            = ... .                      ¦
¦                       t после отж                              ¦
------------------------------------------------------------------

_
При    первичной    поверке    ДЕЛЬТА   Е       = Е         -
нестаб    t до отж
_
Е           .
t после отж
_            I
При периодической поверке  ДЕЛЬТА Е       = Е         - Е  ,
нестаб    t до отж    св
I
где   Е    -   ТЭДС   термопреобразователя   при   температуре
св
1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке (... мВ).

Таблица 3

ПРОВЕРКА НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ
------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Температура, °С/ТЭДС¦       ТЭДС пары       ¦Глубина     ¦
¦изме- ¦термопреобразователя¦ термоэлектродов, мкВ  ¦погружения  ¦
¦рения ¦                    +-----------------------+термопреоб- ¦
¦      ¦                    ¦         N ...         ¦разователя, ¦
¦      ¦                    +-----------------------+мм          ¦
¦      ¦                    ¦ДЕЛЬТА е   ¦ДЕЛЬТА е   ¦            ¦
¦      ¦                    ¦        пр ¦        пл ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+------------+
¦1     ¦                    ¦           ¦           ¦300         ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦2     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦3     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦4     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦   ________    ________    ¦           ¦           ¦            ¦
¦   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    ¦           ¦           ¦            ¦
¦           пр          пл  ¦           ¦           ¦            ¦
+---------------------------+-----------+-----------+            ¦
¦              ________     ¦                       ¦            ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ¦                       ¦            ¦
¦        300           пр   ¦                       ¦            ¦
¦         ________          ¦                       ¦            ¦
¦         ДЕЛЬТА е          ¦                       ¦            ¦
¦                 пл        ¦                       ¦            ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦1     ¦                    ¦           ¦           ¦250         ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦2     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦3     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦4     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦
+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦
¦   ________    ________    ¦           ¦           ¦            ¦
¦   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    ¦           ¦           ¦            ¦
¦           пр          пл  ¦           ¦           ¦            ¦
+---------------------------+-----------+-----------+------------+
¦              ________     ¦                       ¦            ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ¦                       ¦            ¦
¦        250           пр   ¦                       ¦            ¦
¦         ________          ¦                       ¦            ¦
¦         ДЕЛЬТА е          ¦                       ¦            ¦
¦                 пл        ¦                       ¦            ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦   Е     = ДЕЛЬТА Е    -   ¦                       ¦            ¦
¦    неод           300     ¦                       ¦            ¦
¦        ДЕЛЬТА Е           ¦                       ¦            ¦
¦                250        ¦                       ¦            ¦
----------------------------+-----------------------+-------------

Таблица 4

         ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W    ПЛАТИНОВОГО
пов
ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

------------------------------------------------------------------
¦Номер  ¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦Значение ДЕЛЬТА е для   ¦
¦измере-¦   термопреобразователя, мВ    ¦поверяемого термопре-   ¦
¦ния    ¦                               ¦образователя, мкВ       ¦
¦       ¦                               +------------------------+
¦       ¦                               ¦          N ...         ¦
+-------+-------------------------------+------------------------+
¦1      ¦                               ¦                        ¦
+-------+-------------------------------+------------------------+
¦2      ¦                               ¦                        ¦
+-------+-------------------------------+------------------------+
¦3      ¦                               ¦                        ¦
+-------+-------------------------------+------------------------+
¦4      ¦                               ¦                        ¦
+-------+-------------------------------+------------------------+
¦Среднее                                ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦                            -4                                  ¦
¦      W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е                         ¦
¦       пов    ОТП                                               ¦
------------------------------------------------------------------

Таблица 5

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ
------------------------------------------------------------------
¦  Номер   ¦      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      ¦
¦измерения +-----------------------------------------------------+
¦          ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка        ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦1         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦2         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦3         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦4         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦5         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦Среднее   ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦                         _                                      ¦
¦                         Е  = Е                                 ¦
¦                          t    Аl св                            ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при¦
¦                   Аl св                                        ¦
¦температуре 660,323 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   ¦
------------------------------------------------------------------

Таблица 6

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА
------------------------------------------------------------------
¦  Номер   ¦      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      ¦
¦измерения +-----------------------------------------------------+
¦          ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка        ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦1         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦2         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦3         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦4         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦5         ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦Среднее   ¦                         ¦                           ¦
+----------+-------------------------+---------------------------+
¦                         _                                      ¦
¦                         Е  = Е                                 ¦
¦                          t    Zn св                            ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при¦
¦                   Zn св                                        ¦
¦температуре 419,527 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   ¦
------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),
соответствует __________________________________ разряду, выписано
свидетельство N _________________________________________________.

Дата _________ Поверил _________________ _____________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)
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