Протокол поверки термопреобразователя 2-го или 3-го разряда
Приложение А 
Национальному стандарту 
Российской Федерации. 
Государственная система 
обеспечения единства измерений. 
Преобразователи термоэлектрические 
платинородий-платиновые и 
платинородий-платинородиевые 
эталонные 1, 2 и 3-го разрядов 
ГОСТ Р 8.611-2005 
(справочное)

А.2. Форма протокола поверки термопреобразователя 2-го или 3-го разряда

Протокол N 2 поверки термопреобразователя ... разряда поэлектродным сличением
------------------------------------------------------------------
¦Номер пове- ¦    Кем    ¦  Год  ¦      Длина       ¦Вид поверки ¦
¦ряемого     ¦представлен¦выпуска¦термоэлектрода, мм¦(первичная, ¦
¦термопреоб- ¦           ¦       +------------------+периодичес- ¦
¦разователя  ¦           ¦       ¦положи- ¦отрица-  ¦кая)        ¦
¦            ¦           ¦       ¦тельного¦тельного ¦            ¦
+------------+-----------+-------+--------+---------+------------+
¦            ¦           ¦       ¦        ¦         ¦            ¦
-------------+-----------+-------+--------+---------+-------------

Средства поверки:
1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный ... разряда, тип ____________, N _____ с W = 1,392....
2. Измерительный прибор типа ________________________, N _______________.
Результаты поверки
    1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________
__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                          ТЭДС в реперной точке меди до отжига, мкВ                    ¦Глубина ¦
¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦
¦рения¦                               ¦       N ...  1      ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦
¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦
¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦
¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦
¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦            Е      , мкВ             ¦                                                                                       ¦        ¦
¦             эт.св                   ¦                                                                                       ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦
¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦                      ________       ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦       Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е       ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        Cu    эт.св                  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦  Е     = ДЕЛЬТА Е    - ДЕЛЬТА Е     ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦   неод           300           250  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦             Е      , мкВ            ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦              эт.св                  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е = --------------------------¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦               ________              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ Cu    эт.св                         ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦  Е        = Е'     - Е              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦   стаб.Cu    Cu св    Cu св         ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦    Примечание. Е'     - ТЭДС термопреобразователя при температуре 1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке.                  ¦
¦                 Cu св                                                                                                                ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Здесь и далее: номер поверяемого термопреобразователя.
Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                          ТЭДС в реперной точке алюминия, мкВ                          ¦Глубина ¦
¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦
¦рения¦                               ¦          N ...      ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦
¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦
¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦
¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦
¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦             Е      , мкВ            ¦                                                                                       ¦        ¦
¦              эт.св                  ¦                                                                                       ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦
¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦                     ________        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦       Al    эт.св                   ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------

Таблица 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                           ТЭДС в реперной точке цинка, мкВ                            ¦Глубина ¦
¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦
¦рения¦                               ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦
¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦
¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦
¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦
¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+
¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦
+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦
¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------¦
¦            Е      , мкВ             ¦                                                                                       ¦        ¦
¦             эт.св                   ¦                                                                                       ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦
¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦
¦                     ________        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
¦       Zn    эт.св                   ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦
--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W ПЛАТИНОВОГО ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
------------------------------------------------------------------
¦Номер  ¦    Температура, °С/ТЭДС    ¦Значение ДЕЛЬТА е, мкВ,    ¦
¦измере-¦  термопреобразователя, мВ  ¦поверяемого термопреобразо-¦
¦ния    ¦                            ¦зователя                   ¦
¦       ¦                            +---------------------------+
¦       ¦                            ¦ N ...¦ N ...¦ N ...¦ N ...¦
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
¦1      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
¦2      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
¦3      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
¦4      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+----------------------------+------+------+------+------+
¦Среднее                             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦                      -4            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ пов    ОТП                         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
-------------------------------------+------+------+------+-------

Таблица 5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ
------------------------------------------------------------------
¦Температура, °C¦Обозначение ¦   ТЭДС термопреобразователя, мВ   ¦
¦               ¦ параметра  +-----------------------------------+
¦               ¦            ¦  N ... ¦  N ... ¦  N ... ¦  N ... ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+
¦1084,62        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦               ¦ Cu    3    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+
¦660,323        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦               ¦ Al    2    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+
¦419,527        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦               ¦ Zn    1    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
----------------+------------+--------+--------+--------+---------

Таблица 6

РАСЧЕТ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ
------------------------------------------------------------------
¦Температура, ¦        Термопреобразователь N __________         ¦
¦     °С      +--------------------------------------------------+
¦             ¦А , мВ ¦В , мВ  ¦С , мВ ¦Е , мВ ¦  Разности ТЭДС  ¦
¦             ¦ t     ¦ t      ¦ t     ¦ t     +-----------------+
¦             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦ первые ¦ вторые ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦300          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦0       ¦0       ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦400          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦500          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦600          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦700          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦800          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦900          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦1000         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦1100         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦1200         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦    Примечание.   При   внесении   в   свидетельство  о  поверке¦
¦расчетного  значения  ТЭДС  при 1200 °С его следует уменьшить на¦
¦0,008 мВ.                                                       ¦
------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),
соответствует __________________________________ разряду, выписано
свидетельство N _________________________________________________.

Дата _______________ Поверил ____________ ____________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
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